主要部件参数要求

一、手术室中央控制屏含箱体（个别尺寸按现场实际需求，可微调）

1.处理器:≥Cortex-A9四核处理器；

2.内存: ≥2GB；

3.系统: Android 5.1.1；

4.分辨率: ≥1920x1080；

5.显示尺寸:32寸;显示界面6联，北京时间、麻醉时间、手术时间、空调控制设置、空调温湿度显示、空调过滤器压差报警、电话呼叫、背景音乐、照明、无影灯、观片灯电源控制、气体压力报警；

6.屏幕比例:16:9(宽屏) ；

7.背光类型:LED；

8.触摸类型:电容屏，10点触控；

9.喇叭:内置俩个喇叭,立体环绕,声音大小可调；

10.表面处理:采用高透钢化玻璃全贴合的电容触控技术，表面平整且耐磨，防刮,防爆,可消毒擦拭；

11.接口千兆网口，3.5音频接口，3个RS485，2个 USB,TF卡,WIFI,蓝牙；

12.硬盘: ≥8GB；

13.电源100-240V交流，50-60Hz，功率最大75W；

14.工作温湿度:0-40°C，10-80%；

15.安装方式:嵌入式/外挂式；

16.安装尺寸≥宽900MM\*厚350MM\*高1700 mm （按现场实际尺寸，可微调）。

二、手术室内嵌不锈钢箱体

1.不锈钢材质采用≥0.8mm 304 不锈钢板

2.玻璃采用钢化玻璃